Федеральное агентство связи

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики

Л.В. Гребцова, И.Н. Запасный,

В.Б.Папэ, В.И. Сметанин

Кафедра ПДСиМ

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫМ ОСЦИЛЛОГРАФОМ

# методические  указания  к  лабораторной  работе № 3.5

по курсам

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ,

МЕТРОЛОГИЯ И РАДИОИЗМЕРЕНИЯ,

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Новосибирск

2009 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. Цель работы…………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| 2. Программа лабораторной работы ……………………………………. | 3 |
| 3. Состав лабораторной установки………………………………………. | 3 |
| 4. Подготовка к выполнению лабораторной работы …………………... | 3 |
| 4.1. Изучение теории…………………………………………………….. | 3 |
| 4.2. Требования к заготовке отчета……………………………... | 4 |
| 4.3. Контрольные вопросы……………………………………………… | 4 |
| 4.4. Задачи для контроля самостоятельной работы…………….. | 5 |
| 5. Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы…………………………………………………………………………... | 6 |
| 5.1. Описание лабораторного стенда………………………………... | 6 |
| 5.2. Подготовка стенда к работе………………………………… | 7 |
| 5.3. Выполнению лабораторной работы…………………………. | 8 |
| 5.4. Измерение напряжения гармонического сигнала……………. | 9 |
| 5.5. Измерение с помощью осциллографа периода и частоты гармонического сигнала…………………………………………………. | 10 |
| 5.6. Исследование формы и фазового сдвига сигналов в двухканальном режиме………………………………………………………………….. | 12 |
| 6. Требования к отчету……………………………………………………. | 13 |
| 7. Приложение. …………………………………………………………… | 14 |
| 7.1. Оценка погрешности измерения напряжений………………... | 14 |
| 7.2. Оценка погрешности измерения временных параметров сигнала электронным осциллографом……………………………….. | 15 |
| 7.3 Условные обозначения……………………………………………… | 15 |
| 7.4. Основные метрологические характеристики электронного осциллографа………………………………………………………………. | 16 |
| 7.5. Калибратор фазовых сдвигов………………………………… | 17 |
| 7.6. Теоретические сведения, минимально необходимые для выполнения работы………………………………………………………….. | 19 |
| 8. Литература……………………………………………………………… | 28 |

1  Цель работы

1.1. Изучить принцип работы и структурную схему универсального электронно-лучевого осциллографа.

1.2. Получить практические навыки работы с электронно-лучевым осциллографом и измерительными генераторами.

1.3. Приобрести навыки измерения временных интервалов,  напряжения, периода и частоты различных электрических сигналов с помощью электронного осциллографа.

1.4. Освоить методику оценки погрешности измерений, выполняемых с помощью осциллографа и получить навыки оформления результатов измерения в соответствии с нормативными документами.

2  Программа лабораторной работы

2.1.  Ознакомление с органами управления и режимами работы электронного осциллографа.

2.2.  Наблюдение формы периодических сигналов в режиме внутренней синхронизации при различных значениях коэффициента развёртки.

2.3. Измерение напряжения гармонического сигнала.

2.4. Измерение периода и частоты гармонического сигнала.

2.5. Исследование формы и фазового сдвига сигналов в двухканальном режиме.

3. Состав лабораторной установки.

3.1. Модель электронного осциллографа используется для  наблюдения формы и измерения параметров гармонических сигналов.

3.2.  Модель калибратора фазовых сдвигов используется в качестве источника гармонических сигналов

4. Подготовка к выполнению лабораторной работы.

4.1.  Изучение теории.

4.1.1. Ознакомиться с лабораторным заданием и составом лабораторной установки.

4.1.2. Изучить принцип действия универсального электронно-лучевого осциллографа и основные режимы его работы по электронному конспекту, данным методическим указаниям и рекомендуемой литературе: [1] с. 166 – 206; [2] с. 120 – 153; [3] с. 54 – 104; [4] с. 5 – 30.

4.13. Повторите вопросы обработки и представления результатов, прямых и косвенных измерений .

4.1.4.  Сформулируйте ответы на контрольные вопросы, приведенные в разделе 4.3.

4.1.5.  Сделать заготовку отчёта в соответствии с требованиями раздела 4.2 настоящих методических указаний.

4.1.6. Занесите в таблицу 1 основные метрологические характеристики осциллографа и калибратора фазы.

4.1.6. Решите  измерительные задачи, предложенные в разделе 4.4.

4.2. Требования к заготовке отчета.

Привести метрологические характеристики используемых приборов. Привести решение задач. Изобразить схему измерения. Разработать таблицы для записи результатов наблюдений и результатов их обработки по каждому пункту программы лабораторной работы, заготовить их в отчете по лабораторной работе. Привести в отчете необходимые формулы по обработке результатов измерений и оценке погрешности измерений.

4.3  Контрольные вопросы

4.3.1  Структурная схема электронно-лучевого осциллографа и функции ее основных узлов.

4.3.2  Сущность, виды и основные характеристики линейных осциллографических разверток.

4.3.3  Назначение и основные характеристики канала вертикального отклонения (КВО) осциллографа.

4.3.4  Назначение и основные характеристики канала горизонтального отклонения (КГО) осциллографа, режимы его работы.

4.3.5  Области применения режимов внешней и внутренней развёртки КГО в электронном осциллографе.

4.3.6  Области применения режимов периодической, ждущей и однократной развёртки.

4.3.7  Методика контроля коэффициентов отклонения и развертки с помощью калибраторов.

4.3.8  Какие виды синхронизации генератора линейной развертки предусмотрены в осциллографе и в каких случаях применяется каждый из этих видов?

4.3.9  Как осуществить внешнюю синхронизацию генератора развёртки при наблюдении фронта прямоугольных импульсов, подаваемых от измерительного генератора?

4.3.10  Основные метрологические характеристики универсального осциллографа.

4.3.11  Методика измерения напряжения сигналов и интервалов времени с помощью осциллографа. От чего  зависят погрешности измерения?

4.3.12  Как влияет полоса пропускания канала вертикального отклонения на искажения формы сигнала?

4.3.13. Как выбрать размеры изображения на экране ЭЛТ для обеспечения минимальных погрешностей  измерения?

4.4. Задачи для контроля самостоятельной работы.

Рисунок 1. Осциллограммы сигналов

а)

б)

в)
)

г)

д)

е)

ж)

з)

и)

Задача 1. На экране осциллографа наблюдают осциллограмму сигнала (рис. 1). При условиях, заданных в таблицах 2  и 3, определить: 1) пиковое значение напряжения сигнала; 2) период сигнала; 3) частоту сигнала; 4) оценить погрешности измерения этих параметров; 5) записать результаты измерений параметров в соответствии с МИ1317-2004.

Таблица 2 – Данные для расчета пикового значения сигнала

| Вид параметра | Последняя цифра номера зачетной книжки (пароля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| kО, В/дел | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 10 |
| δkО, % | 10 | 2,5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| № осцил- лограммы | а) | б) | в) | г) | д) | е) | ж) | з) | и) | а) |

В таблице: kО – коэффициент отклонения; δkО - предел допускаемой относительной погрешности коэффициента отклонения.

Таблица 3 – Данные для расчетов периода и частоты следования сигнала

| Вид параметра | Предпоследняя цифра номера зачетной книжки (пароля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| kР, мс/дел | 10 | 5 | 2 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
| δkР, % | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 2 | 1 | 6 | 10 |
| b, дел | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |

В таблице: kР – коэффициент развертки; δkР – предел допускаемой относительной погрешности коэффициента развертки; b – толщина линии осциллограммы.

Задача 2. Изобразить   временные   диаграммы   сигналов   на   пластинах

Y   (UY(t)) и  X   (UX(t))  ЭЛТ в одинаковом временном масштабе, если осциллограф работает в режиме внутренней периодической развёртки. Найти время прямого хода луча Tпр, период развёртки Тр и время обратного хода луча Тобр. Условия заданы в таблице 4.

Таблица 4 – Исходные данные к задаче №2.

| Варианты | Последняя цифра номера зачетной книжки (пароля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| № осциллограммы (рис.1) | е) | ж) | з) | и) | а) | а) | б) | в) | г) | д) |

Задача 3. Сигнал на пластинах Y (Uy) и сигнал на пластинах X (Ux) ЭЛТ имеют форму, показанную на рис. 1 (масштаб времени графиков одинаков).

Построить по точкам осциллограмму, которая получится на экране ЭЛТ при условиях, заданных в таблице 5. Обратите внимание, для полного построения осциллограммы необходимо использовать столько периодов сигналов, чтобы фигура «замкнулась» (начался процесс повторения фигуры).

Таблица 5  Исходные данные для построения к задаче №3.

| Вид осциллограмм для напряжений: | Последняя цифра номера зачетной книжки (пароля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Uy (рис.1) | а) | а) | а) | г) | г) | г) | а) | в) | и) | и) |
| Ux(рис.1) | г) | б) | в) | ж) | з) | и) | и) | а) | а) | г) |

5. Методические рекомендации по выполнению

лабораторной работы.

5.1. Описание лабораторного стенда.

Лабораторный стенд представляет собой LabVIEW компьютерную модель, располагающуюся на рабочем столе персонального компьютера. На стенде находятся модели электронного осциллографа и калибратора фазового сдвига (рис. 3.5.4).

Рис. 5.1 Модель лабораторного стенда на экране монитора компьютера при выполнении лабораторной работы №3.51 (1 - электронный осциллограф, 2 - калибратор фазовых сдвигов)

При выполнении работы модели средств измерений и вспомогательных устройств служат для решения описанных ниже задач.

Модель электронного осциллографа используется для  наблюдения формы и измерения параметров гармонических сигналов.

Модель калибратора фазовых сдвигов используется в качестве источника двух гармонических сигналов, фазовый сдвиг между которыми можно регулировать.

Рис. 5.2 Схема соединения приборов при выполнении работы

Схема соединения приборов при выполнении измерений приведена на рис. 5.2.

.

5.2. Подготовка стенда к работе.

Установите на компьютере программу LVRunTimeEng, при необходимости разархивируйте файл LR_3_5 и запустите программу стенда лабораторной работы № 3.5  LR3_5.ехе (она находится в папке LR_3_5, созданной в процессе разархивации). На появившемся экране нажмите кнопку «Выполнить». На экране компьютера появятся модель лабораторного стенда с моделями средств измерений и вспомогательных устройств (рис. 5.1)

Ознакомьтесь с расположением моделей средств измерений на рабочем столе. Включите модели средств измерений и опробуйте их органы управления. В процессе опробования установите регулятор выходного напряжения калибратора в среднее положение и наблюдайте форму сигнала на экране осциллографа. Изменяя напряжение, частоту и фазовый сдвиг на выходе калибратора, а также коэффициент развертки и чувствительность канала вертикального отклонения осциллографа, проследите за изменениями изображения на экране осциллографа.

Подготовка моделей приборов к работе.

- Включите с помощью тумблеров «СЕТЬ» калибратор фазовых сдвигов и осциллограф.

- Установите частоту на выходе калибратора фазового сдвига в соответствии с Вашим вариантом задания.

- Установите регуляторы напряжения выходных сигналов калибратора в минимальное (нижнее) положение.

- Установите значение угла фазового сдвига между сигналами на выходах калибратора равным 0°.

5.3. Ознакомление с органами управления и режимами работы электронного осциллографа.

5.3.1.  Установите КГО осциллографа в режим внешней развертки. Для этого переведите переключатель режимов работы КГО «X-X/X-Y» в положении «Х-Y ». На экране осциллографа возникнет изображение точки в центре экрана.

5.3.2. Установите переключатели коэффициентов отклонения каналов I и II в положение «0,2 В/дел». Изменяя напряжение на «Вых1» калибратора фазовых сдвигов получите на экране изображение вертикальной линии размером 4 деления. Переведите переключатель коэффициента отклонения канала II в положение «0,5 В/дел» и «0,1 В/дел».  Зафиксируйте получившиеся осциллограммы в отчете.

5.3.3. Верните регулятор напряжения выходного сигнала на «Вых1» калибратора в минимальное (нижнее) положение. Изменяя напряжение на «Вых2» калибратора фазовых сдвигов получите на экране изображение горизонтальной линии размером 4 деления. Переведите переключатель коэффициента отклонения канала I, который в этом режиме выполняет функцию канала X, в положение «0,5 В/дел» и «0,1 В/дел».  Зафиксируйте получившиеся осциллограммы в отчете.

5.3.4. Верните переключатели коэффициентов отклонения каналов I и II в положение «0,2 В/дел». Изменяя напряжение на «Вых1» и «Вых2»  калибратора фазовых сдвигов получите на экране изображение наклонной линии размером 6 делений по вертикали и горизонтали. Установите последовательно на калибраторе фазовый сдвиг равным 30, 60, 90, 120, 150 и 180. Зафиксируйте получившиеся осциллограммы в отчете.

5.3.5. Установите частоту на выходе калибратора фазового сдвига равной 50 Гц. Переключите КГО в режим внутренней развертки, переведя переключатель режимов работы КГО «X-X/X-Y» в положении «Х-Х».  Установите осциллограф в одноканальный режим, поставив переключатель «I»-«II»-«I+II» в положение «II». Обратите внимание на положение переключателя режима синхронизации развертки «Внутр/Внеш», если  он находится в положении «Внеш», изображение на экране будет двигаться. Для получения неподвижного изображения, необходимо установить режим внутренней синхронизации, переведя этот переключатель в положение «Внутр». Получите на экране осциллографа неподвижное изображение двух периодов исследуемого сигнала и зафиксируйте его в отчете. Около осциллограммы укажите значение коэффициента отклонения и положение переключателя режима запуска развертки «+»,«–».  Измените положение переключателя режима запуска развертки «+»,«–» на противоположное и проследите, как изменилось изображение на экране, зафиксируйте его в отчете и сделайте вывод о роли этого переключателя.

5.3.6. Изменяйте порог срабатывания устройства синхронизации вращением регулятора «Уровень» от «+» до «–» и контролируйте изменение осциллограммы на экране осциллографа, сделайте вывод о роли этого регулятора. Установите регулятор «Уровень» в положение «+» и определите напряжение порога срабатывания устройства синхронизации. Для этого установите коэффициент отклонения канала II равным 0,1 В/дел и плавно уменьшайте напряжение входного сигнала осциллографа кнопкой регулятора выходного напряжения калибратора на  «Вых. 2» до исчезновения линии развертки. Затем плавно увеличивайте входное напряжение до момента появления осциллограммы, зафиксируйте осциллограмму в отчете. Рассчитайте напряжение порога срабатывания как произведение коэффициента отклонения на линейный размер амплитуды сигнала на экране в делениях.

5.4. Измерение напряжения гармонического сигнала.

5.4.1. Установите частоту выходного сигнала калибратора в соответствии с данными таблицы 6.

Таблицы 6. частота выходного сигнала калибратора

| Варианты | Последняя цифра номера зачетной книжки (пароля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| f, кГц | 0,1 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 500 | 0,5 | 1,0 |

5.4.2. Установите осциллограф в одноканальный режим, поставив переключатель «I»-«II»-«I+II» в положение «II». Переключите КГО в режим внутренней развертки, переведя переключатель режимов работы КГО «X-X/X-Y» в положении «Х-Х». Переключателем режима синхронизации развертки «Внутр/Внеш» установите режим внутренней синхронизации, переведя этот переключатель в положение «Внутр». Установите коэффициент отклонения канала II в соответствии с данными таблицы 7.

Таблица 7. Значение коэффициента вертикального отклонения

| Варианты | Предпоследняя цифра номера зачетной книжки (пароля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Коэффициент отклонения, В/дел | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |

5.4.3. Регулятором напряжения выходного сигнал калибратора установите на «Вых 2» напряжение, при котором размер осциллограммы по вертикали (размах изображения) будет составлять не менее 2/3 размера экрана по вертикали (6-8делений).

5.4.4. Подберите такой коэффициент развертки, чтобы на экране укладывалось 2-5 периодов исследуемого сигнала и было удобно измерить размах изображения по вертикали.

5.4.5. Зафиксируйте осциллограмму в отчете. Измерьте размах h осциллограммы в в крупных делениях масштабной сетки экрана и занесите его в таблицу 8. Отразите также в таблице 8 необходимые метрологические характеристики осциллографа и осциллограммы.

5.4.6. Не меняя параметров исследуемого сигнала, увеличьте коэффициент отклонения и повторите измерения в соответствии с пп.5.4.5.

5.4.7 Рассчитайте пиковое значение сигнала для измерений, выполненных в пп.5.4.5 и 5.4.6, оцените погрешности измерений и запишите результаты измерений в соответствующие графы таблицы 8.

5.5. Измерение с помощью осциллографа периода и частоты гармонического сигнала.

5.5.1. Повторите процедуры пп.5.4.1 – 5.4.3.

5.5.2. Подберите такой коэффициент развертки, чтобы на экране укладывалось не менее одного периода, но не более двух периодов исследуемого сигнала.

5.5.3. Измерьте в крупных делениях масштабной сетки экрана линейный размер изображения ℓ, соответствующий одному периоду исследуемого сигнала и занесите его в таблицу 9. Отразите также в таблице 9 необходимые метрологические характеристики осциллографа и осциллограммы.

Таблица 8 - Результаты измерения пикового значения напряжения  гармонического сигнала

| Частота калибратора | № осциллограммы | k0, (В/дел) | h, (дел) | b, (дел) | δk0, (%) | δвиз.U, (%) | δн, (%) | U В, мВ | δU, (%) | ΔU, В, мВ | Результат измерения напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 9 - Результаты измерения периода  гармонического сигнала

| Частота калибратора | n, число наблюдаемых периодов | № осциллограммы | kp, (время/дел) | Размер n периодов ℓ, (дел) | b, (дел) | δkp, (%) | δвиз.t, (%) | δ0,5U, (%) | Т, (мс) | δT, (%) | ΔT, (мс) | Результат измерения периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 2 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10  Результат измерения частоты гармонического сигнала

| Частота калибратора | n, число наблюдаемых периодов | Т, мс | ΔT, мс | f, кГц | Δf, кГц | δf, (%) | Результат измерения частоты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.5.4. Увеличьте коэффициент развертки на один шаг и измерьте в крупных делениях масштабной сетки экрана линейный размер изображения ℓ, соответствующий  n периодам исследуемого сигнала (n – наибольшее целое число периодов на осциллограмме) и занесите его в таблицу 9.

5.5.5. Рассчитайте период сигнала для измерений, выполненных в пп.5.5.3 и 5.5.4, оцените погрешности измерений и запишите результаты измерений и вычислений в соответствующие графы таблицы 9.

5.5.6. По известному периоду рассчитайте частоту сигналов, оцените погрешности косвенных измерений частоты и запишите результаты измерений и расчетов в соответствующие графы таблицы 10.

5.6. Исследование формы и фазового сдвига сигналов в двухканальном режиме.

5.6.1. Переведите осциллограф в двухканальный режим, установив переключатель «I»/«II»/«I+II» в положение «I+II».

5.6.2. Переключите КГО в режим внутренней развертки, переведя переключатель режимов работы КГО «X-X/X-Y» в положении «Х-Х». Переключателем режима синхронизации развертки «Внутр/Внеш» установите режим внутренней синхронизации, переведя этот переключатель в положение «Внутр». Установите коэффициенты отклонения каналов I и II в соответствии с данными таблицы 7.

5.6.3. Установите на выходе калибратора фазового сдвига частоту в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11. частота выходного сигнала калибратора

| Частота сигнала | Последняя цифра номера зачетной книжки (пароля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| f, кГц | 100 | 1000 | 1,0 | 10 | 2 | 5 | 10 | 0,2 | 100 | 200 |

5.6.4. Установите фазовый сдвиг между сигналами на выходах калибратора равным 90 градусов.

5.6.5.  Изменяя напряжение сигнала на выходах калибратора, установите размер изображения сигналов по вертикали одинаковым и равным  6 – 8  крупных делений.

5.6.6.	Подберите такой коэффициент развертки, чтобы на экране умещалось 1~2 периода исследуемых сигналов.

5.6.7. Зарисуйте осциллограмму. Измерьте линейный размер периода сигнала на экране осциллографа L  и размер, соответствующий фазовому сдвигу l, [2] (стр. 229), [1] (стр. 222, 223). Вычислите фазовый сдвиг согласно выражению φ =360lL, градус , сравните полученный результат с фазовым сдвигом калибратора.

5.6.8. Повторите эксперимент п.6.6.7 для двух значений фазового сдвига, приведенных в таблице 12.

Таблица 12. Фазовый сдвиг сигналов на выходах калибратора

| Параметр | Предпоследняя цифра номера зачетной книжки (пароля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Фазовый сдвиг, градус | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 60 | 50 | 30 | 40 | 80 |
|  | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 230 | 240 | 250 |

6. Требования к отчету

6.1. Отчет по лабораторной работе должен быть оформлен каждым  членом бригады.

6.2.  Удовлетворять всем требованиям к заготовке отчета (см. п. 4.2.) и должен содержать:

- титульный лист;

- номер и наименование работы;

- формулировку цели работы;

- программу работы;

- метрологические характеристики основных измерительных приборов;

- решение измерительных задач;

- схему измерений в соответствии с программой лабораторной работы, оформленную в соответствии со стандартами;

- расчетные формулы по обработке результатов наблюдений и измерений, а также формулы для оценки погрешностей по каждому пункту программы лабораторной работы;

- результаты экспериментальных исследований в таблицах;

- результаты обработки экспериментальных данных в форме таблиц, графиков и результатов измерений, оформленных в соответствии с нормативными документами;

- выводы по каждому пункту программы лабораторной работы и по работе в целом.

6.3. При выполнении численных расчетов надо записать расчетную формулу определяемой величины, сделать соответствующую численную подстановку и произвести вычисления.

6.4. Осциллограммы зарисовывать в масштабе 1:1. Около каждой осциллограммы необходимо указать числовые значения коэффициентов отклонения и развертки.

6.5. Необходимо пользоваться общепринятыми условными обозначениями величин и сокращениями названий.

6.6. Выводы по работе должны отражать результаты изучения теории и анализа полученных экспериментальных данных, давать характеристику осциллографическим методам исследования параметров сигналов в отношении точности, производительности, сложности, удобства и экономичности измерений, то есть выявлять их достоинства и недостатки. Не следует в выводах перечислять пункты задания и приводить полученные результаты.

7. ПРИЛОЖЕНИЕ

7.1.  Оценка погрешности измерения напряжений

b

0,5h

h

α2

α1

ℓ

Рис. П1. Осциллограмма импульсного сигнала.

На рис. П1 показана осциллограмма импульсного сигнала на экране ЭО.  Значение напряжения сигнала находят по формуле:  U = hko . Следовательно, погрешность измерения этого напряжения будет определяться погрешностью коэффициента отклонения  ko  и погрешностью измерения линейных размеров осциллограммы  h .

Предел допускаемой относительной погрешность измерения напряжения δU определяется соотношением:

δU=δk02+δн2+δвизU2,  %

где  δko и δн – относительные погрешности коэффициента отклонения и неравномерности переходной характеристики соответственно, которые берут из перечня основных метрологических характеристик осциллографа.

δвизU – визуальная погрешность, определяемая точностью совмещения линии осциллограммы с делениями шкалы и погрешностью отсчета линейного размера в делениях масштабной сетки.

Визуальная погрешность определяется по формуле:

δвизU≈0,4⋅bh⋅100%,  %

где b – ширина (толщина) линии осциллограммы, h – линейный размер измеряемого параметра напряжения сигнала по вертикали (см. рис. П1). При расчетах необходимо, чтобы величины b и h были выражены в одинаковых единицах измерения.

7.2.  Оценка погрешности измерения временных параметров сигнала электронным осциллографом.

Длительность импульса, показанного на рис. П1, определяют по формуле:  t = lkр . Следовательно, погрешность измерения временных параметров сигнала зависит от погрешности коэффициента развертки  kр  и погрешности измерения линейных размеров временного  интервала l. Предел допускаемой относительной погрешность измерения временных интервалов определяется соотношением:

;   %, где

- относительная погрешность коэффициента развертки, которая указана в основных метрологических характеристиках осциллографа;

- относительная погрешность, вызванная неточностью определения уровня 0,5 пикового значения сигнала:

;

если углы   и  малы, то погрешностью  можно пренебречь, эту погрешность также не учитывают при измерении периода сигналов;

- - визуальная погрешность определения временного интервала в процентах оценивается по формуле (см. рис. П1):

.

При расчетах необходимо, чтобы величины l, b и h были выражены в одинаковых единицах измерения.

7.3  Условные обозначения

– пиковое значение сигнала.

– период следования сигнала.

– частота сигнала.

- длительность импульсного сигнала, с (мс, мкс).

- длительность фронта, с (мс, мкс).

- длительность среза, с (мс, мкс).

- линейные размеры изображения по горизонтали, дел.

- линейные размеры изображения по вертикали, дел.

– ширина луча на экране осциллографа, дел.

– коэффициент отклонения, В/дел.

kР – коэффициент развертки, время/дел.

- предел допускаемой относительной погрешности, %.

-предел допускаемой абсолютной погрешности, ед. изм.

7.4. Основные метрологические характеристики электронного осциллографа.

Модель электронного осциллографа используется при выполнении работы № 3.5 и служит для измерения параметров и наблюдения электрических сигналов различной формы. Ниже приведены некоторые характеристики модели:

- диапазон частот измеряемого сигнала от 0 до 1 МГц;

- значения коэффициента развертки можно устанавливать ступенями в пределах от 0.1 мкс/дел до 20 мс/дел;

- диапазон амплитуд  измеряемого сигнала от 0,05 до 2 В;

- значения коэффициента отклонения можно устанавливать ступенями в пределах от 0.1 В/дел до 0.5 В/дел;

- неравномерность переходной характеристики  δн=2%;

- основные пределы допускаемых погрешностей соответствуют нормам для осциллографа II класса

Таблица П.1

| Параметр | Норма для осциллографа класса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности коэффициента отклонения, % не более | 2,5 | 4 | 8 | 10 |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности коэффициента развертки, % не более | 2,5 | 4 | 8 | 10 |

На лицевой панели модели осциллографа расположены:

- кнопка (1) «СЕТЬ» для включения прибора;

- экран (2) электроннолучевой трубки для наблюдения исследуемого сигнала;

- переключатели коэффициента отклонения «В/дел.» первого (3) и второго (4) каналов;

Рис. П2. Внешний вид модели электронного осциллографа.

- регуляторы перемещения луча в вертикальном направлении первого (5) и второго (6) каналов;

- переключатель (7) управления режимом работы каналов осциллографа	«I»-«II»-«I+II»;

- регулятор (8) перемещения луча в горизонтальном направлении;

- переключатель (9) коэффициента развертки «Время/дел.» для двух каналов;

- переключатель (10) режима синхронизации развертки «Внутр/Внеш» для выбора синхронизации внутреннего генератора развертки ЭО либо исследуемым сигналом (в положении «Внутр») или внешним источником (в положении «Внеш»);

- переключатель (11) режима работы КГО «X-X/X-Y» (в положении Х-Х обеспечивается подача исследуемых сигналов на пластины Y, а напряжение генератора линейной развертки - на пластины X (режим внутреннейразвертки), в положении «Х-У» обеспечивается подача одного исследуемого сигнала на пластины Y, а второго исследуемого сигнала - на пластины X (режим внешней развертки));

- переключатель (12) режима запуска развертки «+»,«–», в положении «+» синхронизация развертки осуществляется положительным перепадом сигнала, а в положении «–» – отрицательным перепадом;

- регулятор (13) «Уровень» изменяет порог срабатывании устройства синхронизации;

- два коаксиальных входных гнезда первого (14) и второго (15) каналов.

7.5. Калибратор фазовых сдвигов

Модель калибратора фазовых сдвигов используют при выполнении работы № 3.5 для формирования двух гармонических сигналов, фазовый сдвиг между которыми можно регулировать.

Ниже приведены некоторые характеристики модели:

- диапазон воспроизводимых углов фазового сдвига от 0° до ±360° с дискретностыо 10°;

- предел допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения углов фазового сдвига не превышает значений, указанных в табл. П.1.2;

- диапазон рабочих частот выходных напряжений от 5 Гц до 5 МГц с шагом 1-2-5 на декаду;

- предел допускаемой относительной погрешность установки номинальных значении частоты не более 5 х 10-2;

- среднеквадратическое значение выходных напряжений на нагрузке не менее 500 Ом составляет 1±0,1В;

- ослабление выходных напряжений устанавливается раздельно по каждому каналу в пределах от 0 дБ до 60 дБ с дискретностью 10 дБ.

Таблица П.2. Значения погрешности калибратора фазового сдвига

| Частота, Гц | 5<F<20 | 20<F< 104 | 104< F< 105 | 106<F<5x106 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| предел допускаемой основной абсолютной погрешности, градус | ±0,1 | ±0,03 | ±0,05 | ±0,1 |

6

2

3

7

5

1

4

8

9

Рис. П 3. Внешний вид модели калибратора фазовых сдвигов

На лицевой панели модели калибратора фазовых сдвигов расположены:

- тумблер (1) «СЕТЬ» для включения прибора;

- три кнопки (2) «F» для установки частоты выходного сигнала;

- три кнопки (3) «» для установки угла фазового сдвига (из них (слева направо) первая - для установки знака фазового сдвига, вторая - для установки разряда сотен значения угла фазового сдвига, третья - для установки разряда десятков угла фазового сдвига);

- два регулятора напряжения для установки напряжения на выходе соответствующего канала «Вых. 1» (4) и «Вых. 2» (5);

- две коаксиальных гнезда «Вых. 1» (6) и «Вых. 2» (7) - выходы гармонического сигнала первого (опорного) и второго каналов калибратора;

- трехразрядный цифровой индикатор (8) частоты выходного сигнала;

- трехразрядный цифровой индикатор (9) фазового сдвига с ценой деления младшего разряда 1°.

7.6. Теоретические СВЕДЕНИЯ, минимально НЕОБХОДИМЫЕ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Наблюдение формы электрических сигналов осуществляют с помощью электронно-лучевых осциллографов (ЭО), в основу работы которых положено использование электорнно-лучевых трубок (ЭЛТ) с прямоугольной системой отклонения луча (см. рис. 1).

Рис. 1

1 – нить накалы;

2 – катод;

3 – электрод управления яркостью луча (модулятор);

4, 5 – фокусирующие и ускоряющие электроды;

6– горизонтально-отклоняющие пластины (Х);

7 – вертикально-отклоняющие пластины (Y); 8 – стеклянная колба; 9 – третий анод; 10 – слой люминофора.

На рисунке 2 показан принцип управления лучом с помощью отклоняющих пластин. Отклонение луча h связано с параметрами ЭЛТ выражением: . Таким образом, для получения изображения исследуемого сигнала его необходимо подать на вертикально-отклоняющие пластины (Y). В этом случае координата Y пропорциональна исследуемому сигналу UY:      Y=k1 UY.

Рис.2

Для того чтобы горизонтальная ось выполняла роль координаты времени, необходимо чтобы координата Х была пропорциональна времени t : Х = k2t. В ЭЛТ координата Х пропорциональна напряжению, приложенному к горизонтально-отклоняющим пластинам Ux: Х = k3Ux. Приравняв правые части уравнений, получаем:  k3Ux = k2t , следовательно,    Ux = (k3 / k2)t = kt. Таким образом, получаем, что к пластинам Х  нужно приложить линейно изменяющееся напряжение.

На рисунке 3 показаны временные диаграммы сигналов, прикладываемых к пластинам  Y  и  X , при наблюдении гармонического сигнала. На пластины Y  подается исследуемый сигнал UY(t), а на пластины X  линейно изменяющееся напряжение Ux(t).  При равенстве периода сигнала Tc  периоду сигнала развертки Tp на экране трубки будет видно изображение одного периода сигнала. Если  Tр = 2Tс, на экране отобразится  два периода исследуемого сигнала. Если в периоде развертки Tp укладывается нецелое число периодов исследуемого сигнала Tc, то изображение синусоиды на экране осциллографа будет двигаться по горизонтали. Если движение осциллограммы будет быстрым, то изображение примет вид светящегося прямоугольника. Так как луч не может вернуться в начало экрана мгновенно, то часть наблюдаемого сигнала будет приходиться на обратный ход луча Тобр (см. график Ux(t) на рис 3). По этой причине на экране осциллографа будет отображаться нецелое количество периодов сигнала, а только та часть сигнала, которая попадает в область прямого хода луча  Тпр. Чтобы во время обратного хода луча, он не оставлял след на экране (пунктирная линия на последней осциллограмме), луч «гасят» подачей запирающего напряжения на модулятор на время обратного хода луча. Очевидно, что сумма времен прямого Тпр и обратного Тобр хода луча равна периоду развертки:

Tр = Tпр +Tобр

Рис. 3. Временные диаграммы получения изображения на экране ЭЛТ

Итак, для получения неподвижного изображения сигнала на экране ЭЛТ необходимо выполнить следующие условия:

- исследуемый сигнал подать на вертикально-отклоняющие пластины (Y) ЭЛТ;

- на горизонтально-отклоняющие пластины (X) ЭЛТ подать линейно изменяющееся (пилообразное) напряжение – сигнал развертки;

- период сигнала развертки Tp должен быть равен целому числу периодов наблюдаемого сигнала Tc , то есть Tр = nTc, где  n – целое число; это условие принято называть условием синхронизации;

- на время обратного хода луча, его надо отключать подачей запирающего напряжения на модулятор.

Электронные осциллографы обеспечивают возможность наблюдения функциональной связи между переменными величинами, одной из которых, как правило, является время. При измерении гармонического напряжения изображение, наблюдаемое на экране осциллографа (осциллограмма), несет информацию о значениях амплитуды и частоты (периода) напряжения и, если осциллограф двухканальный, о фазовом сдвиге между двумя гармоническими сигналами.

Рис. П4. Упрощенная структурная схема универсального осциллографа: ЭЛТ – электронно-лучевая трубка, УВО – усилитель вертикального  отклонения, УГО – усилитель горизонтального отклонения

Осциллографические измерения можно выполнять в широком диапазоне частот, в электрических цепях различного назначения (промышленных, радиотехнических, компьютерных и т. д.), в лабораторных и цеховых условиях. Все эти преимущества в значительной степени искупают основной недостаток осциллографических измерений - невысокую точность.

Существует несколько разновидностей электронных осциллографов, а именно: универсальные, запоминающие, стробоскопические, скоростные и специальные. Универсальные осциллографы наиболее распространены. Рассмотрим упрощенную структурную схему такого прибора (рис. 3.5.1).

На горизонтально отклоняющие пластины подается управляющее напряжение с выхода усилителя горизонтального отклонения (УГО). Если вход УГО подключен к выходу генератора развертки, вырабатывающего  сигнал пилообразной формы, то осциллограф работает в режиме внутренней развертки – режим наблюдения формы сигнала.

Если вход УГО с помощью переключателя входов подключен к входу   «Х» , то отклонение луча по горизонтали осуществляется сигналом внешнего источника, подключенного к этому входу. Этот режим работы КГО называют режимом внешней развертки. Его применяют при измерении фазового сдвига и частоты сигналов методом сравнения, исследовании степени корреляции случайных процессов и т.п.

Если сигнал развертки изменяется во времени по линейному закону, то есть имеет пилообразную форму, то, как показано выше, луч на экране ЭЛТ будет перемещаться в горизонтальном направлении с постоянной скоростью. В результате осциллограмма представит собой график зависимости мгновенных значений исследуемого сигнала от времени, изображенный в прямоугольных координатах.

Входное устройство служит для согласования входа осциллографа с выходом источника исследуемого сигнала.

Линия задержки и устройство синхронизации служат в первую очередь для того, чтобы выполнить условие синхронизации сигнала генератора развертки с исследуемым сигналом (Tр = nTc). Благодаря этому, изображение на экране будет неподвижным.

Калибраторы длительности и амплитуды представляют собой встроенные в осциллограф генераторы сигналов, напряжение и частота выходного сигнала которых известны и воспроизводятся с высокой точностью. С их помощью осуществляют контроль и установку номинальных значений коэффициентов отклонения и развертки.

Канал управления яркостью луча позволяет изменять яркость изображения на экране сигналом внешнего источника, подключаемого ко входу «Z». Его используют, например, при измерении фазового сдвига и частоты сигналов методом сравнения.

Из сказанного ясно, что погрешность в воспроизведении формы исследуемого сигнала на экране ЭЛТ будет определяться в первую очередь двумя факторами:

1) точностью, с которой соблюдается отношение пропорциональности между текущим значением исследуемого напряжения и. значением управляющего напряжения, приложенного к вертикально отклоняющим пластинам;

2) точностью, с которой соблюдается постоянство скорости луча при его перемещении вдоль горизонтальной оси ЭЛТ.

Для нормирования этих факторов используются такие метрологические характеристики осциллографа, как коэффициент отклонения канала «Y» – kо, называемый также коэффициентом вертикального отклонения, и коэффициент развертки – kр .

Под коэффициентом отклонения понимают отношение значения напряжения U на входе канала вертикального отклонения к величине вертикального перемещения h луча на экране ЭЛТ, произошедшего под воздействием этого напряжения:

kо=Uh

Эта величина имеет размерность В/см, мВ/см или В/дел, мВ/дел. Выбор размерности зависит от того, в каких единицах измеряется перемещение луча в сантиметрах или в делениях шкалы координатной сетки, нанесенной на экран ЭЛТ осциллографа. Коэффициент отклонения характеризуется диапазоном калиброванных значений и основной погрешностью. Основная погрешность kо  нормируется в соответствии с классом точности осциллографа (см. табл. П3).

Под коэффициентом развертки kр понимают отношение длительности измеряемого интервала t к линейному размеру изображения этого интервала l на экране ЭЛТ:

kр=tl

Эта величина имеет размерность время/см, или время/дел. Коэффициент развертки характеризуется диапазоном калиброванных значений и основной погрешностью. Основная погрешность kр  нормируется в соответствии с классом осциллографа (табл. П3).

Таблица П3. Нормы на метрологические характеристики осциллографа

| Параметр | Норма для осциллографа класса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Основная погрешность коэффициента отклонения, % не более | 2,5 | 4 | 8 | 10 |
| Основная погрешность коэффициента развертки, % не более | 2,5 | 4 | 8 | 10 |

Измерения с помощью осциллографа можно проводить как методом непосредственной оценки, так и методом сравнения с мерой.

Измерение напряжения методом непосредственной оценки сводится к определению Ко , фактически являющегося ценой деления шкалы, и к определению вертикальных размеров изображения h на экране ЭЛТ.

Как указывалось, погрешность коэффициента отклонения определяется классом осциллографа. Ясно, что это инструментальная составляющая погрешности. Погрешность определения размеров изображения  h зависит, в первую очередь, от толщины линии луча на экране ЭЛТ. Ширина линии в зависимости от размытости и расфокусировки изображения на экране составляет от 0,2 мм до 1,0 мм для разных типов осциллографов. Таким образом, погрешность определения размеров изображения на экране также по своей сути является инструментальной, но в нее входит и погрешность параллакса при снятии отсчетов, поэтому погрешность определения размеров изображения на экране осциллографа обычно называют погрешностью отcчета. Погрешность отсчета тем меньше, чем больше размер изображения, наблюдаемого на экране, и чем тоньше луч. Современные осциллографы имеют поперечные размеры экрана до 10-15 см, типовая погрешность отсчета для них составляет от 0,5% до 2%.

Измерение периода Т гармонического сигнала методом непосредственной оценки выполняется практически так же, как измерение напряжения, и сводится к определению kр , являющегося ценой деления шкалы и к определению горизонтальных размеров изображения периода l  на экране ЭЛТ. Отличие заключается в том, что для калибровки коэффициента kр  используют калибратор длительности. Оценка длительности измеряемого периода производится по формуле:

Т = lkр

Частота колебаний - величина, обратная их периоду. Сначала с помощью осциллографа измеряют значение периода Т исследуемого сигнала, а значение частоты  f  в герцах определяют по формуле:    f=1Т.

Для определения значения круговой (циклической) частоты служит соотношение   = 2 f.

При измерении периода и частоты с помощью осциллографа методом сравнения с мерой используется разновидность метода, называемая методом совпадения. Метод совпадения состоит в том, что разность значений измеряемой величины и величины воспроизводимой мерой (например, встроенным калибратором длительности или образцовым генератором сигналов) определяют, используя совпадение отметок шкал или периодических сигналов. Именно таким образом выполняются измерения методом интерференционных фигур (фигур Лиссажу) и методом круговой развертки. Зная принцип получения изображения на экране ЭЛТ, можно легко предсказать изображение на экране осциллографа, путем его графического построения при различных сигналах на пластинах Х и Y.

1. Область экрана осциллографа

0

- UmX

3. Область сигнала на входе Х

осциллографа

Рисунок П5.

1

2

4

UmX

3

UX

5

6

7

8

9

t

0;8

2;6

1;7;9

3;5

4

t

-kUmY

0

8

7

6

5

4

3

2

1

UY

UmY

2. Область сигнала на входе Y

осциллографа

9

На рисунке П5 приведен пример построения осциллограммы на экране осциллографа при воздействии на входы Х и Y осциллографа треугольными сигналами с соотношением периодов TY / TX = 1/2. На миллиметровой бумаге выделите три области: 1 - область экрана осциллографа; 2 - область сигнала на входе канала вертикального отклонения (канала Y)  осциллографа; 3 - область сигнала на входе канала горизонтального отклонения (канала Х). Размер области 1 приблизительно 5Х5 см. Размеры областей 2 и 3 по осям напряжения равны 5 см, а размеры по осям времени t должны быть одинаковые. Масштабы по осям времени должны быть одинаковые.

На рисунке П5 в области экрана осциллографа приведено изображение (след движения электронного луча по экрану осциллографа). Цифрами обозначены точки на осциллограмме и осях времени, в которых электронный луч находится в указанный момент времени при воздействии на входы Х и Y сигналами треугольной формы.

Количество периодов сигналов, необходимых для построения изображения следа движения луча, нужно выбрать таким, чтобы луч на экране осциллографа вернулся в исходную точку «0» и повторно начал пробегать по следу, изображенному на экране ранее. Минимальное число периодов сигналов на входах  Y  и  X , необходимых для построения, определяют из соотношения  TY /TX  соответственно.

8. ЛИТЕРАТУРА

- Метрология, стандартизация и измерения в технике связи: Учеб. пособие для    вузов/   Б.П. Хромой,   А.В. Кандинов,   А.Л. Сенявский и др. ; Под ред. Б.П. Хромого. – Радио и связь, 1986. – 424 с.

- Кушнир Ф.В. и др. Измерения в технике связи. Изд. 2-е. – М.: связь, 1976. – 432 с.: ил.

- Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах. С.И.Боридько, Н.В.Дементьев, Б.Н.Тихонов, И.А.Ходжаев.-М.: Горячая линия-Телеком,2007.

- Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах. Под ред. В.И.Нефёдова и А.С.Сигова.-М.: Высшая школа, 2005.

- Кушнир Ф.В. Электроизмерения: Учебное пособие для вузов. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отделение, 1983. – 320 с.

- Горлов Н.И., Запасный И.Н., Сметанин В.И. Оценка инструментальной погрешностей при экспериментальных исследованиях. Методические указания. – Новосибирск: СибГУТИ, 1995. – 27 с.

- Конспект лекций по курсу метрология стандартизация и сертификация – Новосибирск: СибГУТИ, 2004. Электронный конспект.

# Лариса Васильевна Гребцова

# Игорь Николаевич Запасный

Валентина Борисовна Папэ

# Владимир Иванович Сметанин

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫМ ОСЦИЛЛОГРАФОМ

# методические  указания  к  лабораторной  работе № 3.5

по курсам

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

МЕТРОЛОГИЯ И РАДИОИЗМЕРЕНИЯ

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ

И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Редактор:     ………………….

Корректор:……………………

Подписано в печать ……………….

Формат бумаги 62 х 84 /16, , шрифт №10,

Изд. л. ….,…..,заказ №……,тираж-…….экз., СибГУТИ.

630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86.